## Sheet1
采购需求
产品名称 | 参数要求
尿道膀胱镜镜头及镜鞘 | 设备用途描述：主要用于泌尿外科基础手术设备，用于膀胱镜检及膀胱镜下操作。设备参数： 一、尿道膀胱镜镜头：1.1内窥镜视向角：25°，30°可选 1.2视场角：≥60° 1.3镜管直径：φ4.0mm 1.4景深范围：5mm～50mm 1.5工作长度：≥300mm 1.6 25°镜头分辨率：≥8.34lp/mm(物距20 mm) 1.7 30°镜头视场中心角分辨力：3.267C/° 二、镜鞘： 2.1直径：F18，F22 可选 2.2镜鞘长度：230mm