采购需求

设备清单及参数

一、设备清单

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊科、核医学科、儿保区、体检中心、超声科、呼吸内科、通用病区 | 普通病床 | 张 |
| 2 | 急诊科、内镜中心、ICU、麻醉准备间、换车间、通用病区 | 转运床（平车） | 张 |
| 3 | 急诊科、ICU | 电动病床1 | 张 |
| 4 | 急诊、体检中心 | 妇科检查床 | 张 |
| 5 | 儿保区 | 儿童检查床 | 张 |
| 6 | 综合门诊 | 多功能抢救床 | 张 |
| 7 | 功能检查区、综合门诊、通用病区 | 检查床 | 张 |
| 8 | 通用病区（VIP病房） | 电动病床2 | 张 |
| 9 | 超声科 | 超声检查床 | 张 |
| 10 | 核医学科、内镜中心、ICU、、通用病区 | 治疗车 | 台 |
| 11 | 核医学科、体检中心、妇产科、ICU、通用病区 | 抢救车 | 台 |
| 12 | 铅防护手术室OR2(骨科）、手术室OR7（神经外科） | 器械车 | 台 |
| 13 | 铅防护手术室OR3(脊柱科）、手术室OR7（神经外科）、通用病区 | 护理车 | 台 |
| 14 | 铅防护手术室OR3(脊柱科）、手术室OR7（神经外科 | 麻醉车 | 台 |
| 15 | 通用病区 | 污物车 | 台 |
| 16 | 通用病区 | 病历车 | 台 |
| 17 | 通用病区 | 服药车 | 台 |
| 18 | 通用病区 | 换药车 | 台 |
| 19 | 通用病区 | 无菌柜 | 个 |
| 20 | 通用病区 | 移动式输液架 | 个 |
| 21 | 通用病区 | 治疗柜、处置柜、污洗柜 | 套 |

二、参数要求

- 普通病床

1.设备参数：

（1）外形尺寸（长×宽×高）：≥2100mm×1000mm×500mm。

（2）调节范围：背部升降≥75°、腿部升降≥45°。

（3）中控刹车脚轮：尺寸≥120mm，采用静音耐磨，耐酸碱、抗腐蚀材料，具有防锈、移动、制动功能。

▲（4）床架：碳钢材质；采用陶化工艺前处理，对床体金属表面进行喷涂工艺，进行静电粉末喷涂；采用上下框架焊接结构，厚度≥1.5mm，拥有焊接机器人集群焊接，整床金属部件100%施以高精度焊接工艺，确保病床安全；床体载重≥200Kg。

▲（5）床面：采用模压床板工艺，床板采用≥1.0mm 厚冷扎钢板，一次模压成型工艺，表面采取静电喷塑处理度。

（6）床头、尾板：ABS材料，整体吹塑成型，弧线形流畅设计。床头及床尾架可以拆卸及锁定，床尾板外侧设患者信息卡插槽。

（7）护栏：≥4片ABS大小护栏，翻转式结构；护栏离床面高度（不含床垫）≥350mm；每片护栏均带有物理角度显示器，实时显示病床角度。

（8）双摇把：ABS材料，隐藏式设计，可折叠。丝杠有过摇保护功能，有防尘罩。

（9）输液架插孔：床体预留输液孔，分布在床体的四角。

（10）挂钩：采用U型结构，多功能，安装在床体的两侧。

▲（11）床垫：尺寸须和病床配套，内置需采用≥4 公分海绵， ≥4 公分天然椰丝，耐用，不变形。布料采用防水布，保证液体不渗透，易擦拭，透气防滑，卫生环保。床垫配有拉链,便于装卸、清洗。（须提供床垫材料的第三方检测机构出具的与环保相关的检测报告扫描件）

（12）不锈钢输液架：双段式，直径≥ 19mm，前端锥形缩口，紧密配合不晃动。挂钩≥4 支。

（13）配置金属杂物架一个，采用冷拔钢棒折弯焊接，表面喷涂处理。可放置床底的头尾两侧，方便放置杂物。

（14）移动餐桌

14.1功能描述：

14.1.1.移动升降餐桌采用铝合金管材料为支架。

14.1.2.PP塑胶板桌面，桌板厚度36mm，一体吹塑成型。凸起边缘的设计，放置在上面的物品不容易掉落。

14.1.3.气动式升降，气弹簧助力升降。支撑腿采用“工”形设计，底部配有四个360度旋转静音脚轮。。

14.2.技术指标：

14.2.1.桌面尺寸（长×宽×高）：≥895×445×36mm；

14.2.2.升降高度：660～945mm；（桌面离地的高度）

（15）ABS床头柜：规格尺寸（长×宽×高）：≥480mm×465mm×745mm，整体工程塑料ABS材质注塑成型；抽屉、单拉门扇，两侧毛巾架及挂勾；内配有隔板。

2、主要配置清单

（1）ABS护栏   4个

（2）床头柜     1个

（3）移动餐桌板 1个

（4）输液架     1个

（5）床垫       1个

（6）杂物筐     1个

- 转运床

1. 设备参数：

（1）外型尺寸：≥1960mm(长)×680mm（宽）。

（2）护栏尺寸：≥1100mm（长）×310mm（高）。

（3）脚轮尺寸：≥150mm。

（4）调节范围:背部升降：0-75°±5°、整体升降：510-795mm±50mm。

▲（5）床架：优质碳钢矩形型材，床体载重≥175KG。床架采用整体框架焊接结构。焊接工艺：拥有焊接机器人集群焊接，整床金属部件100%施以高精度焊接工艺。喷涂工艺：自有设备，采用环保陶化工艺前处理，对床体金属表面进行喷涂工艺，进行静电粉末喷涂。

（6）床面：采用优质PP材质，一次性吹塑成型，床面呈凹型风格，表面带有通气孔。

▲（7）护栏：优质PP材质，一次性吹塑成型，护栏为旋转式翻转护栏，可翻转三个不同方向，护栏板设有角度显示。

（8）背部升降系统：采用静音气弹簧控制。

（9）摇把：不锈钢材质，可推拉折叠。

（10）摇杆：摇杆具有ABS塑料固定座，具有双向过盈保护装置。

▲（11）脚轮：直径≥150mm，双面医用脚轮，带中控踏板刹车；采用高级静音耐磨，耐酸碱、抗腐蚀材料，具有防锈功能。

▲（12）中心第五轮：直径≥125mm,床体两侧配有控制踏杆，可有效控制前进方向。

（13）输液架插孔：配有床体预留输液孔，分布在床体的四角。

（14）氧气瓶套圈：内径128mm,厚5mm,宽20mm,配锁紧开关，安装在床头一侧

（15）床垫：面料采用优质耐撕扯牛津布，防水透气，保证液体不渗透；配有拉链。两侧各配两组拉手，规格、功能、尺寸和病床完全配套。

（16）输液架：输液杆整体加厚不锈钢材质；四挂钩设计，高度可调节，锁紧牢固。规格、功能、尺寸和病床完全配套。

2、主要配置清单

（1）床垫1个

（2）输液架1个

- 电动病床1

1、床板长≥1950mm，全长≥2150mm，床板宽≥900mm，整床宽≥1050mm，安全载重≥220Kg。

2、床板性能：

（1）采用冷轧钢板卷边设计。

（2）床板承载440kg载荷历时1h，卸载后各部位无永久变形。

3、钢材表面油漆经过≥22道工序处理再进行粉末喷涂，漆面涂层≥80μm，硬度≥2H，经过耐杯突性、耐冲击性、耐费水性、耐盐水喷雾试验、耐湿热性等。

▲4、功能：背部上升≥75°、膝部上升≥45°、整床高度可调，床板离地最低距离≤482mm、床板离地最高距离≥862mm，升降范围≥380mm、头高脚低0-16°、头低脚高0-16°、背膝联动、一键心脏椅位、电动+手动CPR。

5、头尾板：可拆卸式床头、床尾板采用聚乙烯（HDPE)树脂材料一体吹塑成型，通过阻燃及有害物质释放测试。在紧急时能拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人，床头尾框架隐藏于头尾板内侧，并配有防撞轮装置，每个防撞轮装置采用螺栓固定，可单独进行更换。

6、护栏:

（1）符合IEC 60601-2-52标准的新型四片式分体式升降护栏，护栏高度≥430mm(护栏上方距离床板高度)。

（2）安全型护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，有效防止病人在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。

（3）背部护栏及膝部护栏均设置物理角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度，同时设置30度刻度线，用于明确背部升起30度的角度。

（4）腿部护栏上设置蓄电池电量显示器，接电状态充满电时常量、充电时闪烁、无外接电源及电池无电时熄灭。

（5）护栏上设置≥3处手控器安置位置，每个位置有一次性吹塑成型的手控器外形的凹槽，背部护栏左右各一处，腿部护栏一处。

7、控制器：全床共计3个控制器，分别为：1个线型手控器，手控器可被单独锁定（可操作背部升降、膝部升降、高低升降及背膝联动、床下灯；左右两侧均配备手控器接口，可选择安装在床左侧或者右侧）；2个护栏控制器（可操作所有功能）。

8、床板两侧，各设置手动CPR装置1套、左右各设置≥4套束缚装置，用于捆绑特殊病患、床体左右两侧各需配置2个以上引流袋或尿袋挂位置，每个位置处挂钩数量≥3个，合计挂钩数量需≥12个。

▲9、标配体重称：称重范围0.1-240KG；体重变化报警可设定范围±9.9KG，在体重变化范围大于设定值时会声音报警，也可在不需要时选择关闭；重量数据储存功能:在监护模式下可储存记录≥11个重量数值；无效变化量处理:在此状态下增减枕头、被子等物品重量将不计入重量变化

10、配置床垫

（1）主机（充气泵）及充气床垫采用交替充气式设计，主机波动、静态、坐姿、护理四种模式可变换，波动模式下减压循环时间：10/15/20/25分钟四档可调；气垫压力可根据患者体重≥10档调节。

（2）电源故障、压力报警，且故障排除后可以自动解除报警。

（3）床垫转运模式, 确保在无电源状态下气室保持充气并保持充气并分散压力。

11、点滴架：标配输液架，空气阻尼装置，四个挂钩设计，每个挂钩承重≥2kg。

12、配备移动床边桌，床边桌由桌板、底座、支柱三部分组成，桌板采用中密度纤维板的材料制成，桌板周围采用软材质橡胶包边，支柱采用拉伸铝材质且内部配备有气压弹簧进行无级高度调节，底座配置有可移动脚轮，桌面长≥90cm×宽40cm×高度调节范围≥35cm，餐桌板载荷≥30kg

13、主要配置清单

（1）床垫     1个

（2）输液架   1个

（3）移动边桌 1个

（4）体重秤   1个

（5）床头柜   1个

- 妇科检查床

1.设备参数：

（1）台面尺寸：长度≥1800mm，宽度≥600mm，高：最低750-最高1000mm。

（2）辅助台尺寸：≥600mm×500mm。

（3）外罩：底盘罩、内外罩为304不锈钢拉丝板，易消毒清理。

（4）台面及床垫：聚氨酯床垫，有层次的设计，且在产妇生产时可避免羊水的外溢，美观实用。配有隐藏式活动辅助台面，方便医生和助产人员操作。

（5）工作电压：220V  50HZ。

（6）背板上折：≥60°。

（7）前倾：≥22°。

（8）后倾：≥22°。

2、主要配置清单

（1）脚踏开关*1

（2）污物盆*1

（3）搁腿架*2

（4）搁手架*2

（5）麻醉屏架*1

（6）辅助台*1

- 儿童检查床

1.设备参数：

（1）床体尺寸（长×宽×高）：≥1800mm*600mm*1050mm；

（2）床框：采用≥30×50mm、厚度≥1.2mm矩方管；
（3）床腿：采用≥φ38mm、厚≥度1.2mm的圆管；

（4）床面：床面采用≥25mm海绵及蓝西皮包面。

2.主要配置清单：

检查床1张

- 多功能抢救床

1、规格：全长≥2100mm， 全宽≥750mm；床板长≥1850mm，床板宽≥610mm，高低升降570-890mm，背部升降0-80°，膝部升降0-40°；

2、安全工作载荷：≥220kg
3、床体：
（1）床体前后左右设有二合一中控刹车踏板，可控制万向、直行、刹车的功能；
（2）床体两侧各有三合一泄压踏板，可控制床面前后倾斜、下降功能；
（3）床头设有活动式推把，可直立或平放；
（4）床尾设有辅助推把，可辅助床体操作，且床尾设有记录台，配置绑带，可固定监护仪等设备，方便随时监测数据；
（5）床身升降采用液压系统控制，油压杆支撑梁柱设计，床身升降平稳。
4、床板:

（1）采用碳钢材质一体成型制作，表面喷塑，耐腐蚀，抗酸碱；
（2）床板可拆卸，易清洗、消毒，且床板平整易擦拭；
（3）表面平整、无毛边不伤手；
（4）背板升降把手位于头部下方，上拉轻放控制背板升降；床尾处有床腿板升降摇把。
5、护栏:
（1）尺寸（长×高）：≥1250mm×320mm，转动式ABS护栏；
（2）推床侧板护栏可水平放置、可调整高度；
（3）护栏开关设置双重锁扣；
6、防撞轮：床体四角具有防撞轮，外型圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。
7、脚轮：

（1）采用中控静音轮，脚轮尺寸：≥直径200mm。

（2）床下配有中心第五轮，脚轮尺寸: ≥直径100mm，当第五轮落地后，提供直行和原地打转功能。
8、底座：底座有氧气瓶收纳槽，可放置≥4L的氧气瓶；

9、医用床垫：

（1）床垫尺寸（长×宽×高）：≥1850 mm×610 mm×70 mm
（2）床套材质：PU材质，防水、阻燃；

（3）泡棉材质：聚氨酯PU材质，抗菌、阻燃高密度泡棉；

10、输液架：
（1）可伸缩两节式，采用圆管不锈钢材料制作。
（2）点滴杆长度 (距离床板上表面）：650mm～1020mm

11、主要配置清单

（1）床垫   1个

（2）输液架 1个

- 检查床

1、材质：不锈钢；

2、床体尺寸（长×宽×高）：≥1900 mm×600 mm×680mm；
3、床框：采用≥30mm×50mm厚度≥1.2mm矩方管；

4、床腿：采用≥φ38mm、厚度≥1.2mm的圆管；
5、床面：床面采用≥25mm海绵及蓝西皮包面。

6、主要配置清单：

检查床 1张

- 电动病床2

1、床板长≥1950mm，全长≥2150mm，床板宽 ≥900mm，整床宽≥1054mm，安全载重≥220KG。

2、床板性能：

（1）采用冷轧钢板卷边设计。

（2）床板承载440kg载荷历时1h，卸载后各部位应无永久变形。

3、钢材表面油漆经过≥22道工序处理再进行粉末喷涂，漆面涂层≥80μm，硬度≥2H，经过耐杯突性、耐冲击性、耐费水性、耐盐水喷雾试验、耐湿热性等。

▲4、功能：背部上升≥75°、膝部上升≥45°、整床高度可调，床板离地最低距离≤482mm、床板离地最高距离≥862mm，升降范围≥380mm、头高脚低0-16°、头低脚高0-16°、背膝联动、一键心脏椅位、电动+手动CPR。

5、头尾板：可拆卸式床头、床尾板采用聚乙烯（HDPE)树脂材料一体吹塑成型，通过阻燃及有害物质释放测试。在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人，床头尾框架隐藏于头尾板内侧，并配有防撞轮装置，每个防撞轮装置采用螺栓固定，可单独进行更换。

6、护栏:

（1）符合IEC 60601-2-52标准的新型四片式分体式升降护栏，护栏高度≥430mm(护栏上方距离床板高度)。

（2）安全型护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，有效防止病人在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。

（3）背部护栏及膝部护栏均设置物理角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度，同时设置30度刻度线，用于明确背部升起30度的角度。

（4）腿部护栏上设置蓄电池电量显示器，接电状态充满电时常量、充电时闪烁、无外接电源及电池无电时熄灭。

（5）护栏上设置≥3处手控器安置位置，每个位置有一次性吹塑成型的手控器外形的凹槽，背部护栏左右各一处，腿部护栏一处。

7、控制器：全床共计3个控制器，分别为：1个线型手控器，手控器可被单独锁定（可操作背部升降、膝部升降、高低升降及背膝联动、床下灯；左右两侧均配备手控器接口，可选择安装在床左侧或者右侧）；2个护栏控制器（可操作所有功能）。

8、床板两侧，各设置手动CPR装置1套、左右各设置≥4套束缚装置，用于捆绑特殊病患、床体左右两侧各需配置2个以上引流袋或尿袋挂位置，每个位置处挂钩数量≥3个，合计挂钩数量需≥12个。

9、配置床垫

（1）外套：表面PTU薄膜复合，防水透气，可透X光经防霉、抗菌处理，可抵抗病菌，阻挡血融病原菌

（2）内芯：1910长*910宽*120高，适合人体曲线的软硬双层记忆海绵，由两种不同密度海绵复合而成，可有效延迟褥疮发生，内芯具有一层无纺布包裹，避免床罩摩擦造成磨损。

10、点滴架：标配输液架，空气阻尼装置，四个挂钩设计，每个挂钩承重≥2kg。

11、配备移动床边桌，床边桌由桌板、底座、支柱三部分组成，桌板采用中密度纤维板的材料制成，桌板周围采用软材质橡胶包边，支柱采用拉伸铝材质且内部配备有气压弹簧进行无级高度调节，底座配置有可移动脚轮，桌面长≥90cm×宽40cm×高度调节范围≥35cm，餐桌板载荷≥30kg

12、主要配置清单

（1）床垫     1个

（2）输液架   1个

（3）移动边桌 1个

（4）床头柜   1个

- 超声检查床

1、规格尺寸：

（1）床面长度≥1900 mm，床面宽度≥650 mm；

（2）电动升降高度：低位≤570mm，高位≥800mm；

（3）整体升降动态称重≥200Kg，静态称重≥240Kg

（4）水平移动行程：0-400mm；

2、床面使用防水防紫外线耐磨仿皮材料/；

3、床面内质选用高密度泡沫；

4、诊疗床配有万向静音脚轮，带独立的刹车系统

5、床尾具有移动把手利于方便移动，同时保护医护人员及患者安全；

6、配有四个挂架的输液架装置；

7、配备 1/1、1/2、1/3控制按键，方便操作更换医用检查垫；

8、具有电子智能纠偏装置；

9、配备红外线遥控器，遥控更换医用检查垫；

10、支持定制性：定制床的长度，宽度，定制截石位腿架，定制化颜色， 还有床面软硬度；

11、主要配置单:

超声检查床 1张

- 治疗车

1、规格尺寸（长×宽×高）：≥650mm×475mm×900mm

2、ABS模具成型台面，铝合金型材立柱；
3、ABS台面厚度≥40mm，台面安装不锈钢围栏；

4、侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；
5、车体采用一或两只金属抽屉，抽屉选用三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能；

6、底部采用四只静音防缠绕脚轮，脚轮≥Φ100mm，两只带刹车，一只带定向；
7、抽屉承重≥50Kg，整体承重≥200Kg；

8、标准配件：侧拉板，带盖污物桶，不锈钢斜面筐，锐器盒支架，隔板，防滑垫。

- 抢救车

1、规格尺寸（长×宽×高）：650mm×475mm×970mm；

2、ABS模具成型台面，铝合金型材立柱；

3、ABS台面厚度≥40mm，台面安装不锈钢围栏；
4、侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；

5、车体采用五只金属抽屉，方便药品器械分类存放，抽屉选用三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能；
6、底部采用四只静音防缠绕脚轮，脚轮≥Φ100mm，两只带刹车，一只带定向；

7、抽屉承重≥50Kg，整体承重≥200Kg；

8、标注配置：CPR板，仪器平台，侧拉板，输液架，输液挂钩，电源插板，污物桶，锐器盒及支架，不锈钢筐，污物桶，隔板，氧气瓶支架，一次性锁，防滑垫。

- 器械车

1、规格尺寸（长×宽×高）：≥650 mm×450 mm×900mm

2、整体选用≥304#不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，板材表面经过拉丝处理，管材表面经过抛光处理；

3、车体共设计多个台面，并配有围栏；
4、每层台面下方均配有承重带，承重≥50Kg；

5、底部采用超静音防缠绕脚轮，带刹车；
6、多种规格可供选择，可根据现场需求定制。

- 护理车

1、规格尺寸（长×宽×高）：≥1050 mm×475 mm×870 mm；

2、ABS模具成型台面，铝合金型材立柱；

3、ABS台面厚度≥40mm，台面安装不锈钢围栏；
4、侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度≥4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；

5、车体一侧采用一或两只金属抽屉，抽屉选用三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能；
6、车体另一侧为污物袋，用于污染被服搁置；
7、底部采用四只静音防缠绕脚轮，脚轮≥Φ100mm，两只带刹车，一只带定向；
8、抽屉承重≥50Kg，整体承重≥200Kg；
9、标准配件：抽拉挂篮，污物布袋。

- 麻醉车

1、规格尺寸（长×宽×高）：≥650 mm×475 mm×970 mm；

2、ABS模具成型台面，铝合金型材立柱；
3、ABS台面厚度≥40mm，台面安装不锈钢围栏；
4、侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度≥4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；
5、车体采用全部抽屉式设计或抽屉与柜门相结合式设计，金属材质，方便药品器械分类存放，抽屉选用三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能；
6、台面上部安装了两排透明置物盒≥10只，方便取放麻醉药物；
7、底部采用四只静音防缠绕脚轮，脚轮≥Φ100mm，两只带刹车，一只带定向；
8、抽屉承重≥50Kg，整体承重≥200Kg；

9、标准配件：麻醉盒（不带锁），侧拉板，带盖污物桶，不锈钢斜面筐 ，中控锁，隔板配三个抽屉，防滑垫。

- 污物车

1、规格尺寸（长×宽×高）：≥800 mm×500 mm×900mm；

2、整体材质≥304#不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，板材表面经过拉丝处理，管材表面均经过抛光处理；
3、焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗；
4、污物车四周安装多只立柱，防止小车推行时物品滑落；
5、底部采用超静音防缠绕脚轮；
6、配备两只超大污物袋，可拆卸。

- 病历车

1、规格尺寸（长×宽×高）：≥650 mm×475 mm×1050 mm；

2、ABS模具成型台面，铝合金型材立柱；
3、ABS台面厚度≥40mm，台面安装不锈钢围栏；
4、侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度≥4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；
5、车体上部可采用一或两只金属抽屉，抽屉选用三节静音滑轨、抽拉顺畅安静，带自锁功能；
6、车体下部为两列病历存放区，可存放病历，病历车选用ABS托条，耐磨抗腐蚀，带锁；
7、底部采用四只静音防缠绕脚轮，脚轮≥Φ100mm，两只带刹车，一只带定向；
8、抽屉承重≥50Kg，整体承重≥200Kg；
9、标准配件：CT片盒，防滑垫。

- 服药车

1、规格尺寸（长×宽×高）：≥650 mm×480 mm×900mm；
2、材质：台面面料为ABS或ABS+不锈钢，耐磨耐划、不易染色；立柱为铝合金+钢筋立柱或不锈钢立柱；侧板、背板均选用质轻、防腐、耐用材质；

3、脚轮：静音防缠绕脚轮，带有刹车；
4、抽屉≥2节静音阻尼滑轨，带阻尼回缩功能；
5、其他要求：≥5层抽屉，每层高度依次递增，最下层抽屉可放置（立放）≥500ml生理盐水；颜色可根据科室需求定制
6、配件：污物桶，锐器盒，ABS药杯或ABS隔板。抽屉内配ABS梳型可调隔板

- 换药车

1、规格尺寸（长×宽×高）：≥650 mm×480 mm×900mm；

2、材质：台面面料为ABS或ABS+不锈钢，耐磨耐划、不易染色；立柱为铝合金+钢筋立柱或不锈钢立柱；侧板、背板均选用质轻、防腐、耐用材质；
3、脚轮：静音防缠绕脚轮，带有刹车；
4、抽屉≥2节静音阻尼滑轨，带阻尼回缩功能；
5、其他要求：≥1层抽屉；颜色可根据科室需求定制
6、配件：污物桶，锐器盒，ABS药杯或ABS隔板。抽屉内配ABS梳型可调隔板。

- 无菌柜

1、规格尺寸（长×宽×高）：≥880 mm×410 mm×1850 mm；

2、柜体选用优质电解板材料制作，板材厚度≥1.0mm，坚固耐用；

3、表面静电喷涂处理，颜色可选；

4、柜内对开门柜组合，方便药品器械分类存放，对开门柜内配有多层屉板，可上下调节存储空间；

5、玻璃门选用优质玻璃，质地均匀，精致美观，玻璃厚度≥5.0mm。

- 移动式输液架

1、规格尺寸：≥∅500*1300mm-1900mm；

2、整体材质≥304#不锈钢管材和ABS材料制作，管材厚度≥1.2mm，焊接光滑无毛刺，表面抛光处理；

3、设计可挂≥4个输液瓶，高度可调节；

4、配有不锈钢扶手；

5、底部为四只万向静音脚轮，底盘配重，防止倾斜。

- 治疗柜、处置柜、污洗柜

（一）治疗柜：

1.操作台由上柜、台面、柜体、柜座、台面支撑架组成；

2.台面选用优质人造石，台面光洁平滑无缝，色泽亮丽持久，性能安全稳定，可抗静电，耐老化且韧性好，强度大，无毒无公害，无辐射，安全环保，并可以抵抗多种弱酸、弱碱及强氧化剂腐蚀；

3.上柜及柜体选用宝钢等同等质量水平品牌的冷轧钢材料制作，板材厚度≥1.0mm，坚固耐用；结构承重件筋、梁厚度≥1.2mm；整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点；表面喷涂前经过脱脂磷化等处理后表面喷漆，喷漆涂层硬度≥2H（铅笔硬度）；

4.柜体为抽屉和对开门柜组合设计，方便物品分类存放，对开门柜内配有多层屉板，可上下调节存储空间，均匀受力的情况下，单层隔板承重能力达到30kg；

5.抽屉抽拉采用U槽式设计，抽屉滑轨选用海福乐或海蒂诗等同等质量水平品牌的16英寸三节滚珠滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能，抽屉可整体拉出，保证在抽拉过程中抽屉不滑脱，安全、可靠；

6.柜门所用铰链有三维调节功能，易安装调节，无级悬停，三合一连接件稳定性强，关闭时慢回弹，无噪音，拆装维修快速简便；

7.柜座比柜体前端面缩进尺寸≥20mm，采用不锈钢材质，易消毒清洁不生锈，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；

8.选用优质五金配件，性能可靠，经久耐用且美观时尚。

（二）处置柜

1.三联脚踏污物柜由台面、污物盖系统、柜体、污物桶、台面支撑架组成；

2.台面选用优质微晶石台面，台面光洁平滑无缝，色泽亮丽持久，性能安全稳定，可抗静电，耐老化且韧性好，强度大，无毒无公害，无辐射，安全环保，并可以抵抗多种弱酸、弱碱及强氧化剂腐蚀；

3.柜门打开后，污物桶可以移出，方便更换垃圾袋；

4.柜门所用铰链有三维调节功能，易安装调节，无级悬停，三合一连接件稳定性强，关闭时慢回弹，无噪音，拆装维修快速简便；

5.设计为三联组合，分别放置生活垃圾、医疗感染性可回收一次性物品、医疗感染性不可回收污物，实现医院垃圾分类管理；

6.采用优质五金配件，柜门采用优质品牌110度开合阻尼铰链，开合安静、无噪音无卡顿，抽屉选用优质品牌三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带阻尼功能（提供由投标产品制造商送至第三方检验检测机构出具的滑轨检验检测报告，检验检测报告原件备查）。

7.底座选用优质304#不锈钢材质，抗污耐腐蚀耐清洗。

（三）污洗柜

1.三联脚踏污物柜由台面、污物盖系统、柜体、污物桶、台面支撑架组成；

2.台面选用优质微晶石台面，台面光洁平滑无缝，色泽亮丽持久，性能安全稳定，可抗静电，耐老化且韧性好，强度大，无毒无公害，无辐射，安全环保，并可以抵抗多种弱酸、弱碱及强氧化剂腐蚀；

3.柜门打开后，污物桶可以移出，方便更换垃圾袋；

4.柜门所用铰链有三维调节功能，易安装调节，无级悬停，三合一连接件稳定性强，关闭时慢回弹，无噪音，拆装维修快速简便；

5.设计为三联组合，分别放置生活垃圾、医疗感染性可回收一次性物品、医疗感染性不可回收污物，实现医院垃圾分类管理；

6.采用优质五金配件，柜门采用优质品牌110度开合阻尼铰链，开合安静、无噪音无卡顿，抽屉选用优质品牌三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带阻尼功能（提供由投标产品制造商送至第三方检验检测机构出具的滑轨检验检测报告，检验检测报告原件备查）。

7.底座选用优质304#不锈钢材质，抗污耐腐蚀耐清洗。

（四）尺寸:根据图纸，定制