| 序号 | 设备名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 器械车 | 台 |
| 2 | 无菌柜 | 套 |
| 3 | 换药车 | 台 |
| 4 | 麻醉车 | 台 |
| 5 | 运镜车 | 台 |
| 6 | 阅片灯 | 台 |
| 7 | 移动式输液架 | 台 |
| 8 | 医用检查灯 | 台 |
| 9 | 洗眼器 | 台 |
| 10 | 洗胃机 | 台 |
| 11 | 雾化机 | 台 |
| 12 | 体重秤（立位） | 台 |
| 13 | 体重秤（横位） | 台 |
| 14 | 体温枪 | 台 |
| 15 | 输液椅 | 台 |
| 16 | 输液架 | 台 |
| 17 | 身高体重测量仪 | 台 |
| 18 | 蛇颈灯 | 台 |
| 19 | 全自动电子血压计 | 台 |
| 20 | 脉氧仪 | 台 |
| 21 | 轮椅 | 台 |
| 22 | 空气压力波治疗仪 | 台 |
| 23 | 空气消毒机 | 台 |
| 24 | 简易呼吸气囊 | 个 |
| 25 | 加压输液袋 | 个 |
| 26 | 红外烤灯 | 台 |
| 27 | 红外测温仪 | 台 |
| 28 | 非接触式红外体温计 | 台 |
| 29 | 防褥疮气垫 | 个 |
| 30 | 儿童电子体重秤（立） | 台 |
| 31 | 电动吸引器 | 台 |
| 32 | 弹力带 | 条 |
| 33 | 床单元消毒机 | 台 |
| 34 | 除湿机 | 台 |

需求清单

一、需求清单

二、技术参数要求

- 器械车

1、规格尺寸（长×宽×高）：≥650mm×450mm×900mm

2、整体选用优质304#不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；
3、车体共设计多个台面，并配有围栏，可保证存放物品的安全；
4、每层台面下方均配有承重带，承重量大；
5、底部采用超静音防缠绕脚轮，带刹车，推行灵活，安静无声；
6、多种规格可供选择，可根据空间进行选择

- 无菌柜

1.柜体选用优质电解板材料制作，板材厚度≥1.0mm，坚固耐用；

2.表面静电喷涂处理，颜色持久可选；

3.柜内对开门柜组合，方便药品器械分类存放，对开门柜内配有多层屉板，可上下调节存储空间；

4.玻璃门选用优质玻璃，质地均匀，精致美观，玻璃厚度≥5.0mm；

5.优质五金配件，性能可靠，结实耐用。

- 换药车

1.规格尺寸（长×宽×高）：≥650 mm×480 mm×900mm
2.材质：台面面料为ABS或ABS+不锈钢，耐磨耐划、不易染色；立柱为铝合金+钢筋立柱或不锈钢立柱；侧板、背板均选用质轻、防腐、耐用材质
3.脚轮：静音防缠绕设计进口脚轮，带有刹车
4.抽屉选用2节或以上静音阻尼滑轨，带阻尼回缩功能，避免使用中抽屉滑出
5.其他要求：五层抽屉，每层高度一次递增，最下层抽屉可放置（立放）500ml生理盐水；颜色可根据科室需求定制
6.配件：污物桶，锐器盒，ABS药杯或ABS隔板。抽屉内配ABS梳型可调隔板

- 麻醉车

1.ABS模具成型台面，铝合金型材立柱；
2.ABS台面厚度40mm，台面安装不锈钢围栏，安全置物；
3.侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；
4.车体采用全部抽屉式设计或抽屉与柜门相结合式设计，金属材质，方便药品器械分类存放，抽屉选用进口三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能；
5.台面上部安装了两排透明置物盒十只，方便取放麻醉药物；
6.底部采用四只静音防缠绕脚轮，脚轮Φ100mm，两只带刹车，一只带定向，推行灵活，转向准确；
7.抽屉承重50KG，整体承重200KG；
8.标准配件：麻醉盒（不带锁），侧拉板，带盖污物桶，不锈钢斜面筐 ，中控锁，隔板配三个抽屉，防滑垫。

9. 规格尺寸（长×宽×高）：≥650 mm×475 mm×970 mm

- 运镜车

1、周转托盘由高分子复合材料PMMA制成，光滑易清洁；

2、托盘尺寸：外尺寸≤500mm*560mm，内径上方≥390mm*460mm，内径底部≥350mm*400mm，内深≥80mm；

3、车体耐腐蚀、不沾水、车行顺畅；

4、推车带硅橡胶把手，握感舒适；

5、转运车宽度≤580mm，前后距离≤845mm，高度≤960mm。

6、万向轮，带两刹车。

- 阅片灯

1、功率：≤ 50W，以保证能效和安全使用。

2、LED寿命：一般要求不低于100000小时，以确保长期使用。

3、色温：不低于8000K，以提供舒适的视觉环境。

4、亮度范围：可以从0到4500cd/m²调节，适应不同的阅片需求。

5、调节方式：采用0-10V调光技术，实现无级调光。

6、外形尺寸和阅片区域尺寸：阅片区域不小于720×425mm。

7、输入电压：要求AC90V-240V, 50/60Hz，以适应不同的电源环境。

8、观察屏亮度均匀性：要求不低于90%，确保图像清晰度一致。

9、夹片装置：使用不锈钢滚针斜压紧式夹片装置，以增强稳定性。

10、安装方式：可以挂壁式或支架式安装，以满足不同的空间需求。

11、适用胶片类型：包括普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片等，以满足医疗影像的不同需求。

- 移动式输液架

1.整体选用优质进口304#不锈钢管材和ABS材料制作，管材厚度≥1.2mm，焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，精致美观；

2.设计可挂四个输液瓶，高度可调节；

3.底部配重，稳重不倾倒；

4.配有不锈钢扶手，方便牢靠；

5.底部为四只万向静音脚轮，底盘配重，防止倾斜。

- 医用检查灯

1、色温为3100±500K；

2、距医用检查灯0.5m处中心照度48000Lux，光斑直径16cm，边缘照度不低于10000Lux；

3、灯头绕灯臂转动(左右)：270°，允差±10°；

4、灯头绕灯臂转动(前后)：90°，允差±10°；

5、两段灯臂连接处转动：150°，允差±10°；

6、灯臂与固定处旋转：360°，允差±10°

7、组成部分：由灯头、灯泡、支架/吊臂组成。

- 洗眼器

1、用于快速清除有害物质对眼睛的侵害；

2、用于对双眼及脸部进行冲洗的喷水口，出水量为12L/min

3、开关阀用于控制水源，底座用于固定洗眼器；

4、采用304优质不锈钢材质制作与304过滤网，双头带有防尘盖，采用立式设计，方便使用。

- 洗胃机

1、电源电压：AC220V±22%，50Hz±1Hz；

2、输入功率：90VA；

3、洗胃周期：＜40S；

4、冲液量：250-350ml/次；

5、流量：≥2L/min；

6、工作压力及变化：压力绝对值在47-67KPA范围内，工作压力变化不大于±5KPA；

7、熔丝管：F2AL250V,φ5*20

8、重量：9.8Kg；

9、外形尺寸（长×宽×高）：410×370×246mm；

10、本机不适合在易燃、易爆气体的场合使用

11、工作制：连续运行；

12、电器要求：I类设备，BF型应用部分

13、配置清单

电源线  /1根

液管10米（Φ6*7m, Φ8*3m）

进液过滤器（Φ6，橙色） 1套，排液沉头（Φ8）1只

熔丝管（F2AL250V，Φ5*20） 2只

防尘堵6个（含机器3个）

胃管包 (含胃管接头2个) 1套

- 雾化机

1、输出压力： 7L/min@100kPa

2、喷雾量： 0.40 ml/min*

3、粒子径： MMAD 3-5 um*

4、药液杯容量： 最大7mL

5、药液量:2-7ml

6、喷雾速率： 0.25mL/ 分钟

7、噪音： 65dB 以下

8、电源：AC 220V、50HZ

9、消耗功率：140VA以下

10、使用环境温度+10 ～ +40℃ /30% ～ 85%RH/

11、湿度/ 气压:700 ～ 1060hPa

12、保管运输环境温度/-20 ～ +60℃ /10% ～ 95%RH/

- 体重秤（立位）

1.毫米波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高

2.提供RS232接口，并提供饮食健康建议，方便用户关注体重对健康的影响；

3.开机自检功能，自动检测身高和体重是否连接正常，如有异常并自动平判定异常原因；

4.高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重；

▲5.采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响；

▲6.20-160cm/180cm鉴定精度:±0.5cm  分度值：0.5cm或0.1cm可调；

7.	2.0-500KG，   鉴定精度:±0.1cm  分度值：0.5cm或0.1cm可调；

8.	自动计算BMI数值；正常范围15-19，采用最新的WHO标准或中国九城市标准，可自由设置BMI范围，自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖；

9.可根据客户要求自由设置BMI分度值0.1或0.01可调；

10.无需人工计算，一键切换身高、坐高测量，方便快捷；

▲11.采用两个LCD高清液晶显示屏：5寸高清液晶屏待机状态下显示当前日期、时间和温度,测量完毕后屏幕显示身高、体重、BMI的测量结果以及体型偏胖、正常还是偏瘦；3寸液晶屏上待机状态下显示用户单位名称和欢迎语；测量状态下显示测量姿势提示语，测量完毕后显示理想体重、健康体重范围以及饮食建议，另外还可以扫屏幕上的二维码码，测量结果直接发送到用户手机上；

12.大字体超高清显示，非常方便医护人员查看测量结果；

13.清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音；

14.本机标配RS232接口，方便连接电脑；

15.快速测量600次/小时；

16.机器采用三折叠方式，整机高度:205CM左右，折叠后：120CM左右，机身采用金属折叠锁扣可具有上锁功能，用料精致，折叠后方便携带运输，配有轮子，可轻松移动

17、配置清单：

整机1台

电源1个

- 体重秤（横位）

1.参数毫米波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高，外观豪华上档次；

2.数据输出格式	提供RS232接口(标配），方便连接电脑；

▲3.	自检测功能	具有开机自检功能，自动检测身高和体重是否连接正常，如有异常并自动平判定异常原因；

4.评价系统提供后台评测系统，方便家长了解儿童的成长曲线和健康分析；

5.体重测量方式	双精密平衡压力传感器称重；

6.身高测量方式	采用毫米波传感器加滑动挡板测量；

7.身高测量范围	20-105cm, 分度值：0.1cm；

8.体重测量范围	0.1-60KG，分度值：0.01kg；

9.测重传感器高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传感器；

▲10.测量模式	5种测量模式任意切换,满足不同使用环境；1.身高体重一起测量，2.先测身高再测体重，3 .先测体重再测身高，4.只测身高，5.只测体重；

▲11.采用两个LCD高清液晶屏显示：5寸高清液晶屏待机状态下显示当前日期、时间和温度,测量完毕后屏幕显示身高、体重、温度，大字体超高清显示，非常方便医护人员查看测量结果；3寸液晶屏上待机状态下显示用户单位名称和欢迎语；检测有重量时显示操作提示。测量状态下显示测量提示语，测量结果显示二维码，另外还可以扫屏幕上的二维码，测量结果直接发送到用户手机上，可直接进入评价系统查看系统评测信息；

12.	清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音；

13.	设置有清零按钮，可实现去皮功能；

14、配置清单：

整机	1台

电源	1个

- 体温枪

1、误差:≤士0.3℃。

2、快速:测量时间小于1秒钟。

3、易用:一键测量，操作简便。

4、显示:背光显示，夜间都可清晰读数

5、非 接 触:对额头测量，不接触人体皮肤，避免交叉感染。

6、超温提示:预设超温提示温度为 38℃。

7、存储数据:存储1组测量数据，断电后不存储。

8、设置修改:可修改设置参数。

9、正常使用条件:环境温度:10℃~40℃;相对湿度:<85%

10、电源电压:DC 3V(2节7号碱性电池)

11、产品尺寸:约 138x94x42mm(长x宽x高)

12、主机重量:约 88g(不含电池)

13、测量范围:体温模式:32.0℃~42.9℃

14、在体温模式下背光设置:T 三37.3℃为绿色背光:37.4℃≦T≦37.9℃为橙色背光;T ≧38℃为红色背光

15、精 度:

32.0℃~34.9℃±0.3℃

35.0℃-42.0℃±0.2℃

42.1℃~42.9℃±0.3℃

16、测量距离: 3cm~5cm

17、自动关机:<30s

- 输液椅

1、用于门诊等输液。

2、规格：长1500×宽660×高1100㎜±10mm。

3、背腿采用联动机构，背部倾斜角度三档可调，带木质扶手，方便使用。

▲4、腿部带和座椅一致的腿垫，病人躺位时腿部更加舒适（提供实物图片证明）。

5、椅脚采用直径38×厚度1.2㎜优质碳素钢管材，整体弯压、焊接而成，脚踏采用≥1.0mm厚度电解钢板折弯成型。

6、椅面采用优质PVC压延人造革包裹。

7、坐垫靠背内芯为高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，厚度30mm，坐卧舒适，长久使用不变形，海绵材料符合GB/T10802-2006国家标准要求，拉伸强度≥165，回弹率≥35，75％压缩永久变形≤4.5，（提供输液椅制造商委托国家认可的具备CMA计量标识机构检测报告予以证明，并提供检测报告互联网查询截图)

8、表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用知名品牌环氧树脂粉体静电涂装处理。

9、电解钢板喷涂层漆膜硬度≥5H，漆膜厚度≥80μm（提供输液椅制造商委托国家认可的具备CMA计量标识机构检测报告予以证明，并提供检测报告互联网查询截图)

▲10、喷涂电解钢板通过中性盐雾试验测试≥480小时，评级≥10级，（提供输液椅制造商委托国家认可的具备CMA计量标识机构检测报告予以证明，并提供检测报告互联网查询截图)

11、配置书报筐，可调式输液架。

- 输液架

1.整体选用优质进口304#不锈钢管材和ABS材料制作，管材厚度≥1.2mm，焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，精致美观；

2.设计可挂四个输液瓶，高度可调节；

3.底部配重，稳重不倾倒；

4.配有不锈钢扶手，方便牢靠；

5.底部为四只万向静音脚轮，底盘配重，防止倾斜。

- 身高体重测量仪

1、测高范围：60—200cm；分度值：±0.5cm

2、称重范围：1—300kg；分度值：±0.1kg

3、检测参数：身高、体重 、体重指数（BMI）同步语音播报测量

4、完备的自检系统，结果数码显示室内温度显示 热敏打印并自动切纸

5、配置清单：

身高体重秤1台

电源线1根

接口线1根

- 蛇颈灯

1、额定电压:AC90~240V 50Hz~60Hz

2、工作距离1000mm处

3、产品色温: 4000~5000K

4、最大照度:≥65000Lux（5档可调）

5、光斑直径：φ110±15mm

6、照明深度：≥200mm

7、灯头直径：500mm

8、产品净重：29.5KG

9、包装尺寸：1140×625×316mm

10、配置清单：

灯头 1个

弹簧臂  1根

中柱     2个

调光把手 1个

底座 	1个

中柱1装饰罩 	1个

中柱2装饰罩 	1个

- 全自动电子血压计

1、测量原理：示波法

2、显示	：7段LCD

3、测量位置：上臂

4、适应手臂周长：12～50cm（标配袖带 22～32cm）

5、压力测量范围：～300mmHg；脉搏测量范围 ：40～200次/分

6、测量精度

压力精度：±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度： ±5%

7、测定精度 ：平均差 ±5mmHg；标准偏差 8mmHg

8、分辨率 ：1 mmHg

9、自动较零功能 ： 开机时自动启动

10、不规则脉波检测：有，并且以图形闪烁提示

11、电池电量不足提示：有，并且以图形闪烁提示

12、耐用性 ：10万次以上耐久设计（提供相关证明材料）

13、数据传输 ：USB数据传输端口

14、重量 ：本体 550g 以下（不包括附属品和另售品）

15、电击防护型式	：Class II/内部电源   BF型设备

16、电源：交直流两用

16.1电源适配器

16.1.1输入电压：AC100V～240V，

16.1.2输出电流：700mA

16.1.3频率：50-60HZ

16.1.4输出电压： 6V

16.2电池

16.2.1类型：5号干电池4节

16.2.3工作次数：血压测量 250 次以上

17、操作环境： 温度+5℃～+40℃，湿度15%RH～85%RH

18、储存环境： 温度-20℃～60℃，湿度10%RH～95%RH

19、配置清单：

主机1台

中号袖带M(22-32cm) 1套

电源适配器   1个

USB数据线（1.5m）  1根

- 脉氧仪

1、血氧饱和度值显示范围35%-99%，80%-99%范围内的测量误差不大于±2%，70%-79%范围内的测量误差不大于±3%；

2、脉搏率显示范围30bpm(次/min)-240bpm(次/min)。

- 轮椅

1、配备安全带

2、喷塑车架及电镀手轮

3、包箍式踏板锁紧装置

- 空气压力波治疗仪

1、操作方式:数码显示，按键控制，使用简便，

2、气囊腔数：单侧4腔气囊，双侧8腔气囊，配备双下肢气囊

3、压力范围：0kPa～27kPa（0mmHg～203mmHg），步进1kPa

4、压力调节：采用数据采集技术，快速识别压力值，利用旋钮电位器进行快速压力调节，操作简便

5、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力

6、治疗时间：1min～99min自由设置，开机默认20min

▲7、提示与警示：具备过压保护提示功能

8、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压

9、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用

10、静音治疗：设备使用噪声不超过60dB(A)

11、压强监测：内置压强检测模块，实时监测工作状态下压强

12、充气间隔时间:8s。

13、充气保持时间:1s.

14、配置清单：

主机：1台

护套：1对

脚底刺激板：1对

一拖二延长管：1条

- 空气消毒机

主要功能要求：

1、▲微电脑程序控制，中文液晶显示屏；

2、▲紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

3、▲紫外线加强消毒和自动检测，镜面不锈钢板固定，增强紫外线强度；

4、▲整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

5、自动、遥控、轻触式手控多控消毒运行；

6、▲风速高、中、低可选；

7、▲双通道循环出风；

8、带初中效尘埃过滤网、活性炭网及光触媒过滤网辅助消毒；

9、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；

10、▲外设防滑扶手，推拉移动自如。

主要技术参数：

1、适用体积：≥130立方米

2、外形：移动式

3、▲循环消毒风量：≥1300m3/h

4、▲紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.44×103μW/cm2

5、消毒功率：≤400W

6、紫外线管寿命：≥5000h

7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

9、负离子发生量：≥6×106个/cm3

10、额定电压：AC 220V±22V

11、额定频率：50Hz±1Hz

12、噪音：≤55dB(A)

13、消毒后空气中细菌总数：≤200cfu/m3

14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

- 简易呼吸气囊

1、SL-FS-122 婴儿型(公称容积:0.35L)SL-FS-222 儿童型(公称容积:0.65L)SL-FS-322 成人型(公称容积:1.5L)

2、本产品外观应洁净，无毛刺。带有容量标识。产品容积大于 1L和小于 1L 的泄露分别不能超过 25mL·min和10mL:min'。

3、结构组成及材料说明简易呼吸器由弹性呼吸囊、组合颈、贮气袋、面罩、氧气管、开口器和口咽通气道组成。主要使用原材料为医用级硅胶、PC组成，对人体无副作用，可放心使用。

- 加压输液袋

1、适配500ml输液袋

- 红外烤灯

1、灯管长度：大于300mm

2、灯管直径：大于10mm

3、辐射功率：大于300W

4、工作电压：220V

5、组成： 由灯头、灯泡、支架/吊臂组成

- 红外测温仪

1.显示范围：体温模式：32.0℃～43.0℃

2.分辨率：0.1℃

▲3.	最大允许误差：32.0℃~34.9℃，最大允许误差±0.3℃；35.0℃~42.0℃，最大允许误差±0.2℃；42.1℃~42.9℃，最大允许误差±0.3℃

4.显示屏：液晶显示屏，4位数字加特殊图标

5.记 忆：在内存模式下记录前1组温度读数

6.自动关机：60秒后无操作后自动关机

7.电 池：DC 2X1.5V （±10%）

8.尺 寸：≤152×38×43mm

9.重 量：≤70克（不含电池）

10.输入功率：20mw

- 非接触式红外体温计

1.显示分辨率：0.1℃。测量误差：≤±0.3℃。

2.快速：测量时间小于1秒钟。 易用：一键测量，操作简便。

3.显示：背光显示，夜间都可清晰读数。

4.非接触：对额头测量，不接触人体皮肤，避免交叉感染。 超温报警：自由设定超温提示温度。

5.▲存储数据：存储32组测量数据，便于分析对比。 设置修改：可修改设置参数。

6.产品尺寸：≤155x100x40mm(长×宽×高)

7.主机重量：≤105g (不含电池)

8.测量范围：体温模式：32.0℃~42.9℃

9.▲在体温模式下背光设置：T  ≤37.3℃为绿色背光；37.4℃≤ T≤37.9℃    为橙色背光； T  ≥38℃为红色背光

10.精度：32.0℃~34.9℃ , ±0.3℃;35.0℃~42.0℃ ,±0.2℃;42.1℃~42.9℃, ±0.3℃。

11.测量距离：3cm～5cm

12.自动关机： ≤30s

- 防褥疮气垫

1、压力范围30-80mmHg。

2、可根据病人体重，进行压力设置。

3、交替时间9.6＇。

4、主机外壳采用防火ABS材质。

5、主机超静音设计，噪音小于40分贝。

6、17支5"独立单管。

7、单管具激光微米泄气孔。

8、单管材质：PU+尼龙。

9、床罩采用PU+尼龙。

10、床罩含Ag+。

11、床罩采用全覆式拉链设计。

12、具有静态模式。

13、具头枕功能，前三管不交替。

14、具拉带式CPR泄气功能，可单手操作，30秒快速泄气。

15、具有正常压力指示灯。

16、低压报警灯。

17、外嵌式过滤器。

18、具快速接头。

19、床垫侧部具有电源线收纳带。

20、最大载重140 kg

- 儿童电子体重秤（立）

1.毫米波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高

2.采用专业为健康体检深度定制安卓6.0智能最新OS操作系统全程智能语音和动画提示操作简单；

3.高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重；

▲4.采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响；

5.20-160cm/180cm鉴定精度:±0.5cm  分度值：0.5cm或0.1cm可调；

6.2.0-500KG，  鉴定精度:±0.1cm  分度值：0.5cm或0.1cm可调；

7.自动计算BMI数值；正常范围15-19，采用最新的WHO标准或中国九城市标准，可自由设置BMI范围，自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖；

8.无需人工计算，一键切换身高、坐高测量，方便快捷；

▲9.本机可以根据儿童测量测量结果对儿童身高体重是否达标自动做出判断（判断标准：儿童体格生长发育标准查询，即：九省儿童青少年体格发育标准）；

▲10.机器采用折叠方式，整机高度:230CM左右，折叠后：120CM左右，机身采用金属折叠锁扣具有上锁功能，用料精致，折叠后方便携带运输，配有轮子，可轻松移动；

11.	采用7寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦；

12.清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音；

13.三种模式可任意选择：1.只显示结果，2.只显示二维码，3.二维码结果同时显示 ；

14.提供管理后台测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达；

15.可存储100万条以上测量数据，并支持U盘导出Excel表格方便汇总统计；

16.配置清单：

整机	1台

电源	1个

- 电动吸引器

1、便携性强：便携式吸痰器体积小、重量轻，便于患者、护理人员随身携带，方便随时进行呼吸道护理。

2、操作简单：便携式吸痰器的操作简单，不需要太多的技术和操作训练，能够方便地使用于不同年龄段的患者。

3、安全性高：便携式吸痰器采用医用材料制造，吸头和吸管有多种规格，可以根据患者需要进行选择，吸痰时不会产生二次污染。

4、多功能性：便携式吸痰器具有负压吸引、过滤、除菌等多种功能，可以有效地清除患者呼吸道内的分泌物、异物等。

5、静音设计：便携式吸痰器通常采用静音设计，噪音小，不会对患者产生干扰。

6、可调节负压：便携式吸痰器具有可调节负压功能，可以根据患者的需要进行调节，避免对患者呼吸道造成伤害。

- 弹力带

1、规格(mm)：≥28mm×100mm×650mm

用途：全身各主要肌肉力量训练

训练者可以跟据患者肌力的实际状况选择合适的

- 床单元消毒机

主要功能：

1、双通道双路输出，可单路通道或双路通道进行处理；

2、采用高频陶瓷放电发生器，臭氧纯度高、消毒效果稳定；

3、内置空气过滤、干燥系统，氮氧化物低，发生器使用寿命长；

4、三档定时运行模式，一键式操作；

5、专用静音脚轮，带刹车片。

主要技术参数：

1、功率：≤200W

2、▲臭氧浓度：≥1600mg/m3（提供相关检验或检测报告）

3、消毒时间：三档可选

4、臭氧泄漏量：＜0.16mg/m3

5、臭氧还原时间：≥30min

6、标配,一次性消毒床罩、多次消毒床罩。

7、整体噪声dB(A)：≤55；

8、消毒效果：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌杀灭对数值≥3.00（出具相关检测报告）。

- 除湿机

1、DPDZ-66E除湿量66C/D，工况：30℃/80% ，循环风量50m/h，高能效松下压缩机