一、4K三维内窥镜荧光摄像系统主机

- 设备使用年限≥10年；（提供摄像系统主机实物铭牌佐证）

- 主机具备处理2D和3D画面信号功能，支持分辨率输出3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像，防电击程度分类为防除颤 CF 级别I 类；（提供产品彩页或产品说明书佐证）

- 采用触摸屏设计，屏幕尺寸＜8英寸，主机高度≤90mm

- 主机内置4K刻录功能，并内置硬盘用于视频和图像储存，内置硬盘刻录方式可实现循环录制和录满即停，同时支持外接U 盘、移动硬盘存储设备，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间，视频录制可以选择录制2D或3D模式；最大录像码率≥110Mbps（提供产品彩页或产品说明书佐证）；

- 配置医用内窥镜/3D电子内窥镜，实现≥3840*2160像素超高清画质下的660-740nm，800-880nm特殊波段、3D图像成像（提供产品彩页或产品说明书佐证）。

- ★支持接驳同品牌同平台的2D白光摄像头、2D荧光摄像头、2D双荧光摄像头；（提供产品彩页或产品说明书佐证）

- 主机具有去网格功能，能够连接纤维镜使用；

- 主机具有主机光源联动功能，能够自动调节互联光源亮度；

- ★主机正面或侧面具备≥2个USB接口，支持同时插入两个 USB 存储设备，USB接口也支持连接鼠标、键盘和脚踏外接设备的需求（提供产品彩页或产品说明书佐证）；

- ★主机内置≥2T固态移动硬盘（非USB或拓展坞连接）用于刻录手术过程中的视频和图片。

- 主机具有≥2种光谱染色功能；（提供产品彩页或产品说明书佐证）

- 主机具有可实现腹腔镜画面自动全屏和自动内切圆的自适应画幅调整功能；

- 具有病人信息管理功能，病人信息管理功能设置有密码保护，防止数据泄露，可录入≥50条病人信息。

- ★能够通过摄像头按键对气腹机进行控制，实现供气交互，监视器上具有排烟、供气的状态显示（显示数值，非画中画投屏）（提供产品说明书或产品实物照片）

二、摄像头

- 具有通过摄像头按键一键对焦功能，荧光摄像头图像传感器CMOS芯片≤2个,摄像头静态图像宽容度≥180；（提供产品说明书佐证）

- 摄像头具有自定义功能的按键≥3个，支持短按和长按自定义方式，手柄按键可以控制光源开关，至少具有调整亮度、气腹机互联、冲洗吸引泵互联、拍照、录像功能；

- 荧光摄像头长度（不含电缆长度）≤150mm，荧光摄像头重量≤245g。

三、医用内窥镜冷光源

1．★设备具有触摸屏设计，屏幕尺寸＜7.9英寸，设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R类；

2．冷光源和摄像系统主机采用分体式设计，具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机能够产生相关提示，光源不出光；

3. 白光输出总光通量≥1950lm，LED灯泡工作寿命≥55000小时，具有灯泡寿命警示功能；（提供产品彩页或产品说明书佐证）

四、气腹机

1. ★具有触摸屏设计，触摸屏≤7英寸，流速≥50L/min，与摄像主机同一品牌；流量调节范围0.1-50L/min，压力调节范围1-30mmHg，防电击程度分类为不低于防除颤 CF 级别I 类；（提供产品彩页或产品说明书佐证）

2. 至少具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、自定义模式，具有声音和文字的双重报警系统；

3. 负压吸力为0.04-0.06MPa时，最大排烟流量≥10L/min；

4. 具有排烟和末端CO2气体加热功能；

5.支持一次性过滤器，对气体中0.2μm及以上微粒进行过滤，保证气腹机使用的CO2气体纯净（需提供产品说明书或经国家食品药品监督管理局备案的注册检测报告）

五、3D液晶监视器

- 配置不低于4K医用LCD监视器，尺寸≥32英寸，支持4K 60Hz超高清显示；

- 至少具有HDMI和12G-SDI的4K超高清接口；

- 最大背光亮度≥1700cd/m2，显示器对比度≥1000000，像素效率99.99%；

六、台车

1.台车可一键开启/关闭台车上已连接电源的所有医疗设备。

七、4k三维电子胸腹腔内窥镜

- ★采用双路4K CMOS设计，一体化电子镜设计，支持2D和3D荧光，具有≥3840*2160 像素超高清视频显示（需提供产品说明书或经国家食品药品监督管理局备案的注册检测报告）；

- 电子镜设计光学工作距≤49mm，电子镜（不含线缆）整体重量≤420g；

- 具有快捷键，可以控制光源开关、调整亮度、实现气腹机互联、冲洗吸引系统互联功能，具有开关计时器功能，记录手术时间；

- 具有直径≥10mm，30度视向角，工作长度≥320mm，电子镜景深范围20-200mm（提供产品彩页或产品说明书佐证）；

- 静态图像宽容度最低值需≥240，视场角≥80度，视场中心角分辨力≥8.0C/(°)；

- 支持3D/2D自动旋转功能，可实现旋转状态下，图像自动回正。免对焦设计，无需手动对焦，并具有主动防雾功能。

- 电子镜防水防尘等级不低于IPX7，整镜至少支持低温等离子、环氧乙烷灭菌方式及≥500次压力蒸汽灭菌。

八、硬性光学胸腹腔内窥镜

1. 至少支持压力蒸汽灭菌、低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌，压力蒸汽灭菌次数≥500次；（提供产品说明书佐证）

- ★与摄像主机为同一品牌，直径≥10mm，30度视向角，工作长度≤325mm，有效景深3mm-200mm；（提供产品彩页或产品说明书佐证）

3. 视场中心角分辨力≥7.0C/(°)

*九、配置清单

1.配置1：

| 序号 | 组件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K三维内窥镜荧光摄像系统主机（含摄像头） | 1 台 | 主机及摄像头 |
| 2 | 医用内窥镜冷光源 | 1 台 | 光源 |
| 3 | 气腹机 | 1 台 | 气腹机 |
| 4 | 3D液晶监视器 | 1 个 | 显示器 |
| 5 | 台车 | 1台 | 台车 |
| 6 | 4K三维电子胸腹腔内窥镜 | 1 根 | 含导光束1根、3D眼镜10副、消毒盒1个 |
| 7 | 硬性光学胸腹腔内窥镜 | 2 根 | 含导光束2根、消毒盒2个 |

2.配置2：

| 序号 | 组件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K三维内窥镜荧光摄像系统主机（含摄像头） | 1 台 | 主机及摄像头 |
| 2 | 医用内窥镜冷光源 | 1 台 | 光源 |
| 3 | 气腹机 | 1台 | 气腹机 |
| 4 | 3D液晶监视器 | 2个 | 显示器 |
| 5 | 台车 | 1台 | 台车 |
| 6 | 4K三维电子胸腹腔内窥镜 | 1 根 | 含导光束1根、3D眼镜10副、消毒盒1个 |
| 7 | 硬性光学胸腹腔内窥镜 | 2 根 | 含导光束2根、消毒盒2个 |